## Slide 1: QUIMICA CLINICA ENZIMOLOGIA CLINICA
PROGRAMACIÓN DEL ESPECTROFOTÓMOTRO SEMIAUTOMÁTICO

## Slide 2: METROLAB 1600 PLUS
PROGRAMAR DESDE EL PUNTO 1
“SET METODO”

## Slide 3: METODOS
RECORDAR QUE UN METODO TIENE UN CONJUNTO DE PARAMETROS QUE DEFINEN LAS CONDICIONES DE TRABAJO:
ASIGNAR UN NOMBRE Y UN NUMERO A LA REACCION:
Se hace a través del teclado numérico, el visor del aparato va indicando, como “escribir con las letras” el nombre y de igual manera las unidades, por ej. UI/l. En caso de error, puede usarse la tecla DEL para borrar.
TIPO DE METODO:
1-PUNTO FINAL 2-PUNTO FINAL CON BLANCO DE MUESTRA
CINETICO
El menú ofrece dos metodologías:
3- Cinético de 2 puntos (Creatinina por ej.)
4- Cinético de orden cero, con 15 puntos de lectura, para la mayoría de las enzimas.

## Slide 4: DATOS DE TRABAJO: estos son comunes a todos los métodos
TEMPERATURA: 37°
REFERENCIA:
FACTOR--------------STANDARD
Introducir el valor del Factor que corresponde a la reacción, CONTROLAR siempre que este sea el adecuado para tus condiciones de trabajo, ya que las DILUCIONES pueden afectar al FACTOR.
LONGITUD DE ONDA: puedes usar el método de lectura biocromático. En este caso se introduce la long. De medida y otra de Ref. donde no absorbe la sustancia medida y que es utilizada para restar interferencias por efectos de turbidez o color del suero, pequeñas burbujas, pelusas etc.
VOLUMEN 50 es aproximadamente 0,5 ml.

## Slide 5: DATOS DE METODO CINETICO
TIEMPO DE REACCION:
Tiempo de incubación: es el tiempo previo a la lectura, donde se va produciendo la reacción hasta alcanzar un óptimo desempeño que permita la medición de la Abs. Puede existir o no, o variar dependiendo de la enzima.
Tiempo de medición: Intervalo total de lectura (en segundos), que se subdividirá en 15 puntos iguales de tiempo. Si el instructivo dice que se debe leer en 3 min., el tiempo de medida (Measure time) es 180 (seg.)
DEPLETION RATE (Límite de consumo de reactivo) velocidad límite de consumo de sustrato en reacciones cinéticas (medida del delta de Abs./min.), si se supera el valor indicado la reacción es abortada, con la leyenda DILUTE SAMPLE (Diluya muestra). Puede ser que el aparato comunique un valor de la Enzima medida….PERO ES SOLO APROXIMADO, no es el valor final.
Límites recomendados para
Amilasa, GPT, GOT, CPK, CKNAC, CKMB……0.250
LDH, CHE, FAL, GGT……………….0.160
CREATININA…………0.350
PUNTO FINAL………..0.000

## Slide 6: Al realizar la reacción
Desde el menú principal ESCOGER:
2- run method
Numero de método asignado a la enzima a medir
RECORDAR QUE DEBES LEER COMO BLANCO AGUA DESTILADA, QUE OFICIA COMO PUNTO DE PARTIDA O COMPARACIÓN PARA LAS LECTURAS POSTERIORES

## Slide 7: Método cinético de orden cero
Cada medición consta de 15 lecturas a intervalos iguales de tiempo, o sea que el intervalo total (en segundos) se divide automáticamente en 15 partes iguales. La medición se realiza encontrando el valor de pendiente que mejor ajusta los 15 valores por el método de los cuadrados mínimos.
En el momento que realices la medida de la muestra, en el ticket que imprime el aparato podrás observar tres datos
1- Valor de la enzima en UI/l (o la unidad que se halla introducido en la programación)
2- Valor del delta de Abs. Promedio
3- R: Coeficiente de regresión: deberá ser igual a 1 o -1(según crezca o decrezca la Abs. durante el tiempo de medida) si la cinética de reacción es de orden cero, es decir es una medida matemática de la linealidad de la reacción.
Cuando “R” se aleja de 1, menos confiable se hace el valor obtenido. Por lo que es aconsejable repetir la reacción, evaluando si es necesario diluir la muestra.

## Slide 8: AL FINALIZAR LA MEDIDA…. Se imprime el ticket con los tres datos mencionados
Si luego se oprime el 0 (cero)
Tienes en forma opcional la impresión de un grafico, con ejes cartesianos, DE TIEMPO Y ABSORBANCIA.
SE MARCAN LOS 15 PUNTOS DE LECTURA EN FUNCION DEL TIEMPO
Es una forma mas de ver si la reacción fue lineal

## Slide 9: MUY IMPORTANTE!!
TENER TODO EL MATERIAL A USAR A MANO PARA TARDAR EL MENOR TIEMPO POSIBLE, DESDE QUE SE MEZCLA LA MUESTRA CON EL REACTIVO DE TRABAJO Y ESTA MEZCLA ENTRE EN LA CELDA DEL APARATO PARA REALIZAR LA MEDICION.
SI ES NECESARIO DILUIR, REALIZAR LA MENOR DILUCION POSIBLE, CON EL MINIMO ERROR. LO QUE SE LOGRA UTILIZANDO MATERIAL CALIBRADO Y TIPS NUEVOS.
SI ES NECESARIO TENER EL REACTIVO TERMOSTATIZADO ANTES DE REALIZAR LA REACCION, IMPLEMENTAR UN BAÑO MARIA CERCANO AL APARATO DE LECTURA.
TODOS ESTOS CUIDADOS FAVORECEN QUE TUS CONTROLES ENTREN EN EL RANGO DE ACEPTABILIDAD.